VP OTP-12(T) SCPI命令行手册

| 文档版本 | V2.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2023-6-25 |

目  录

图目录	8

表目录	9

修订记录	10

缩略语清单	11

1	OTP-12(T)系统远程连接	12

1.1	以太网接口	12

1.2	RS232接口	12

1.3	设备IP地址配置	12

2	SCPI命令格式说明	13

2.1	命令格式	13

2.2	响应消息格式	14

3	SCPI命令汇总	16

3.1	命令响应时间	16

3.2	系统级命令列表	17

3.3	单板公共命令列表	17

3.4	OPM命令列表	18

3.5	VOA命令列表	18

3.6	SWITCH命令列表	19

3.7	ERM命令列表	20

3.8	LAC命令列表	20

3.9	LAG命令列表	20

3.10	BERT命令列表	21

3.11	PCS/PCG命令列表	21

3.12	OPMT命令列表	21

3.13	TRIGGER命令列表	23

4	系统级命令	23

4.1	*IDN?	23

4.2	INSTrument:CATalog:FULL?	24

4.3	SYSTem:DATE	24

4.4	SYSTem:DATE?	25

4.5	SYSTem:TIME	25

4.6	SYSTem:TIME?	26

4.7	SYSTem:VERSion?	26

4.8	SYSTem:SESsion:TIMeout	27

4.9	SYSTem:SESsion:TIMeout?	27

4.10	SYSTem:SESsion:COUNt?	28

4.11	SYSTem:RACK:ID	28

4.12	SYSTem:RACK:ID?	29

4.13	SYSTem:IP	29

4.14	SYSTem:IP?	30

4.15	ALARm:CURrent?	31

4.16	LOG:UPDate	31

4.17	LOG?	32

4.18	INFormation:CATalog?	33

4.19	DATA:FORmat	34

4.20	DATA:FORmat?	34

4.21	UPGrade:AUTO	35

4.22	UPGrade:AUTO?	35

5	单板公共命令	36

5.1	SNUMber?	36

5.2	STATus?	36

5.3	RST	37

6	OPM命令	37

6.1	READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?	38

6.2	SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt	38

6.3	SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt?	39

6.4	SENSe[<channel>]:POWer:REFerence	39

6.5	SENSe[<channel>]:POWer:REFerence?	40

6.6	SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe	41

6.7	SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe?	41

6.8	SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength	42

6.9	SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength?	42

6.10	UNIT[<channel>]:POWer	43

6.11	UNIT[<channel>]:POWer?	44

7	VOA命令	44

7.1	CONTrol[<channel>]:MODE	44

7.2	CONTrol[<channel>]:MODE?	45

7.3	CONTrol[<channel>]:MODE:CATalog?	45

7.4	INPut[<channel>]:ARESolution?	46

7.5	INPut[<channel>]:ATTenuation	46

7.6	INPut[<channel>]:ATTenuation?	47

7.7	INPut[<channel>]:OFFSet	48

7.8	INPut[<channel>]:OFFSet?	49

7.9	INPut[<channel>]:RATTenuation	49

7.10	INPut[<channel>]:RATTenuation?	50

7.11	INPut[<channel>]:REFerence	51

7.12	INPut[<channel>]:REFerence?	51

7.13	INPut[<channel>]:WAVelength	52

7.14	INPut[<channel>]:WAVelength?	53

7.15	INPut[<channel>]:POWer?	53

7.16	OUTPut[<channel>]:STATe	54

7.17	OUTPut[<channel>]:STATe?	55

7.18	OUTPut[<channel>]:ALC:STATe	55

7.19	OUTPut[<channel>]:ALC:STATe?	56

7.20	OUTPut[<channel>]:APMode	56

7.21	OUTPut[<channel>]:APMode?	57

7.22	OUTPut[<channel>]:DTOlerance	57

7.23	OUTPut[<channel>]:DTOlerance?	58

7.24	OUTPut[<channel>]:POWer	59

7.25	OUTPut[<channel>]:POWer?	59

7.26	READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?	60

7.27	INPut[<channel>]:CORRection:OLT	60

8	SWITCH命令	61

8.1	ROUTe:PATH:CATalog?	61

8.2	ROUTe[<in_channel>]:SCAN <out_channel>	62

8.3	ROUTe[<in_channel>]:SCAN?	63

8.4	ROUTe[<in_channel>]:SCAN:NEXT	63

8.5	ROUTe[<in_channel>]:SCAN:PREV	64

8.6	ROUTe:SWITch:COUNt?	64

9	ERM命令	65

9.1	READ<channel>:ER?	65

9.2	SET<channel>:REFerence	65

9.3	GET<channel>:REFerence?	66

9.4	SET<channel>:RATe	66

9.5	GET<channel>:RATe?	67

9.6	SET<channel>:CLBR:INST	68

9.7	GET<channel>:CLBR:INST?	68

10	LAC命令	69

10.1	LAC:STATe	69

10.2	LAC:STATe?	69

10.3	LAC:POWer	70

10.4	LAC:POWer?	70

10.5	LAC:WAVelength	71

10.6	LAC:WAVelength?	71

11	LAG命令	72

11.1	LAG:STATe	72

11.2	LAG:STATe?	72

11.3	LAG:POWer	73

11.4	LAG:POWer?	73

11.5	LAG:CHANnel	74

11.6	LAG:CHANnel?	74

11.7	LAG:FREQ	75

11.8	LAG:FREQ?	75

11.9	LAG:WAVelength?	76

11.10	LAG:AGE?	77

11.11	LAG:GRID	77

11.12	LAG:GRID?	78

11.13	LAG:LIMit:FINetune?	78

11.14	LAG:LIMit:FREQ?	79

11.15	LAG:LIMit:POWer？	79

11.16	LAG:SET:REGister	79

11.17	LAG:GET:REGister	80

12	BERT命令	81

12.1	SYS:RATE	81

12.2	SYS:RATE?	82

12.3	SYS:PATT	82

12.4	SYS:PATT?	83

12.5	SYS:DUT:STATUS	83

12.6	SYS:DUT:STATUS?	84

12.7	PG:AMPL:CHAN?	84

12.8	PG:AMPL:ALL	85

12.9	PG:POL:CHAN?	85

12.10	PG:POL:ALL	86

12.11	ED:DATA:CHAN?	86

12.12	ED:CLEAR:ALL	87

13	PCS/PCG命令	87

13.1	CONTrol:POLarization:SCAN	87

13.2	CONTrol:POLarization:SCAN?	88

13.3	CONTrol:POLarization:STATe	88

13.4	CONTrol:POLarization:STATe?	89

14	OPMT命令	89

14.1	READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?	89

14.2	SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt	90

14.3	SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt?	90

14.4	SENSe[<channel>]:POWer:REFerence	91

14.5	SENSe[<channel>]:POWer:REFerence?	92

14.6	SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe	92

14.7	SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe?	93

14.8	SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength	93

14.9	SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength?	94

14.10	UNIT[<channel>]:POWer	95

14.11	UNIT[<channel>]:POWer?	95

14.12	OUTPut[<channel>]:ANALog:STATe	96

14.13	OUTPut[<channel>]:ANALog:STATe?	97

14.14	OUTPut[<channel>]:ANALog:RANGe	97

14.15	OUTPut[<channel>]:ANALog:RANGe?	98

14.16	SENSe<channel>:FUNCtion:STATe	98

14.17	SENSe<channel>:FUNCtion:STATe?	99

14.18	SENSe[<channel>]:FUNCtion:STATe:ALL	99

14.19	SENSe[<channel>]:FUNCtion:STATe:ALL?	100

14.20	SENSe<channel>:FUNCtion:RESult?	101

14.21	SENSe[<channel>]:TRACedata:POINt	102

14.22	SENSe[<channel>]:TRACedata:POINt?	102

14.23	SENSe[<channel>]:TRACedata:RESult?	103

15	Trigger命令	104

15.1	TRIGger:IN:SLOPe	104

15.2	TRIGger:IN:SLOPe?	105

15.3	TRIGger:IN:SOURce	106

15.4	TRIGger:IN:SOURce?	106

15.5	TRIGger:IN:WAVelength	107

15.6	TRIGger:IN:WAVelength?	108

15.7	TRIGger:IN:DELay	108

15.8	TRIGger:IN:DELay?	109

15.9	TRIGger:IN:PARameter:LOGGing	109

15.10	TRIGger:IN:PARameter:LOGGing?	110

15.11	SWS:STATe	110

15.12	SWS:STATe?	111

15.13	SWS:RESult?	111

图目录

图1	主控面板	13

表目录

表1	SCPI命令格式	14

表2	常见错误信息	15

表3	SCPI命令典型响应时间	16

表4	响应时间较长的命令列表	16

表5	系统级命令汇总	17

表6	单板公共命令汇总	17

表7	OPM命令汇总	18

表8	VOA命令汇总	18

表9	SWITCH命令汇总	19

表10	ERM命令汇总	20

表11	LAC命令汇总	20

表12	LAG命令汇总	20

表13	BERT命令汇总	21

表14	PCS命令汇总	21

表15	OPMT命令汇总	22

表16	TRIGGER命令汇总	23

修订记录

| 版本名称 | 修订内容 | 发布时间 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初稿发布 | 2020-1-18 |
| V2.0 | 修改检视问题，删除部分不在支持的命令行 | 2023-6-25 |

缩略语清单

| 缩写 | 完整英文描述 | 完整中文描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPM | Optical Power Meter |  |  |
| VOA | Variable Optical Attenuator |  |  |
| PCS | Polarization Controller for Scrambling |  |  |
| PCG | Polarization Controller for Generation |  |  |
| SW1 | 1xN Standard Optical Switch |  |  |
| SCPI | Standard Commands for Programmable Instruments |  |  |

OTP-12(T)系统远程连接

OTP-12(T)系列产品可以通过以太网、RS232串口使用SCPI命令进行远程控制。

连接以太网后，可以通过浏览器访问设备内置的WebServer，使用Web上位机进行远程控制。

本文档主要描述SCPI命令行的使用方法。

以太网接口

OTP-12(T)机箱背面有两个RJ45网口：

NAT ETH：设备管理网口。

可以使用telnet客户端工具连接设备，使用SCPI命令访问，SCPI端口号：5024。

也可以使用Web浏览器访问，直接在浏览器输入设备IP地址即可连接Webserver。Web浏览器可以支持Google Chrome、Microsoft Edge浏览器，或者其他支持Chrome内核的浏览器。

EXT ETH：设备级联网口。如果要与其他OTP-12设备级联，把要级联设备的EXT ETH网口通过以太网HUB进行互联即可。在不使用设备级联的情况下，EXT ETH也可以用作管理网口，与NAT ETH功能相同，也可以和NAT ETH同时使用。

需要注意：NAT ETH和EXT ETH不能配置为同一网段的IP地址。只使用一个网口时，要使用NAT ETH。

RS232接口

机箱背面有一个DB9母头RS232接口，连接到PC后，可以通过串口终端工具下发SCPI命令。RS232串口位置见图1。

串口配置为：

波特率：115200

数据位：8位

停止位：1位

校验位：无

设备IP地址配置

设备缺省IP地址：192.168.1.200。

机箱正面最左侧槽位为系统的主控板。主控面板上有OLED液晶屏和五向按键。

液晶屏主要显示系统设备ID、IP地址、子网掩码、网关信息。

主控面板

五向按键用来修改OLED屏显示的设备ID、IP信息。

五向按键使用方法：

- 非编辑模式下，按左右键可以切换两个网口的IP地址显示。

- 在1秒内连续两次按下中间的OK键，进入编辑状态，待修改的数据变为反色显示。

- 使用左、右按键选择要修改的数据段，使用上、下键或者旋转按钮修改当前数据段的值。

按上键，数值加1；按下键，数值减1。

顺时钟旋转按钮，数值加5；逆时钟旋转按钮，数值减5。

- 在1秒内连续两次按下中间的OK键，退出编辑状态，系统保存修改后的数据。

如果数据保存成功，显示修改后的配置。保存成功后，建议使用*RST命令复位一次设备。

如果数据保存失败，显示修改前的配置。

- 如果进入编辑模式后，连续10秒没有按键动作，会自动退出编辑模式。恢复显示修改前的配置数据。

- 设备ID有效范围：0-7。

设备IP地址可设置除了10.0.xxx.xxx网段之外的合法的IPv4地址。

设备子网掩码、网关根据客户网络环境要求进行配置。

SCPI命令格式说明

命令格式

SCPI命令分为以下几个部分(以LINSxyy:READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?命令为例)：

SCPI命令格式

| [单板标识符] | 命令字[端口号] | 扩展命令字 | 命令参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| LINSxyy | READ[<channel>] | SCALar:POWer:DC? |  |

单板标识符：

OTP-12仪器上支持最多12个单板槽位，使用LINS关键字来标识不同槽位。系统级命令不需要单板标识符。

LINS后面的xyy格式为：x(子架ID) yy(单板槽位，槽位号为1-9时前面补1位0)。子架号缺省为0。

例如：

1号子架1号槽位单板表示为LINS101。

0号子架1号槽位单板表示为LINS001。设备出厂缺省为0子架。

命令字/扩展命令字：

命令字部分遵循SCPI 1999.0规范。

命令字之间以冒号分隔，命令字可以支持完整拼写、缩写、支持大小写混用。命令字缩写规则为单词的前3个或前4个字母。

第一个命令字支持带端口号参数。OPM、VOA、SW1单板支持命令字后面带端口号，从1开始编号。端口号缺省表示命令对1号端口有效。

系统级命令不需要端口号。

查询命令的命令字以问号结尾。

命令参数：

部分命令带有参数信息。以<para_name>标识。参数有效取值范围参考具体命令的参数说明章节。

命令字或者参数带有[]表示可缺省。

响应消息格式

命令响应消息有3种类型：

- 文本格式。

- 数字格式。

返回数字格式的命令，缺省以科学计数法形式返回。可以用DATA:FORMAT DEC命令修改为浮点数显示。

- 错误信息。

常见错误信息

| **ERROR: -101，"Invalid character" | 无效的字符 |
| --- | --- |
| **ERROR: -108，"Parameter not allowed" | 参数不被允许 |
| **ERROR: -350，"Queue overflow" | 错误码报错队列溢出 |
| **ERROR: 104, "Data type error" | 参数类型错误 |
| **ERROR: 109, "Missing parameter" | 缺少参数 |
| **ERROR: 113, "Undefined header" | 未定义的命令字 |
| **ERROR: 160，"Board type error" | 板类型错误，指定的槽位号不支持下发的命令 |
| **ERROR: 161，"Work mode error" | 工作模式错误，当前工作模式不支持下发的命令 |
| **ERROR: 162，"slot id error" | 槽位号错误 |
| **ERROR: 163，"Modual offline" | 单板离线错误 |
| **ERROR: 164，"Board not ready" | 单板未进入工作状态 |
| **ERROR: 165，"Power over range" | 输入光功率过高 |
| **ERROR: 166，"Power under range" | 输入光功率过低 |
| **ERROR: 167，"Channel error" | 通道号错误 |
| **ERROR: 168，"Wavelength error" | 波长设置错误 |
| **ERROR: 169，"Attenuation over range" | 衰减设置过大 |
| **ERROR: 171，"Parameter out of range" | 参数设置超出范围 |
| **ERROR: 172，"Channel name over range" | 通道名称设置超长 |
| **ERROR: 173，"Board status error" | 单板状态错误 |
| **ERROR: 174，"para mode error" | 参数模式错误 |
| **ERROR: 175，"frame head error" | 帧头错误 |
| **ERROR: 176，"frame mode error" | 帧模式错误 |
| **ERROR: 177，"frame channel error" | 帧通道错误 |
| **ERROR: 178，"para count error" | 参数数目错误 |
| **ERROR: 179，"Rack id error" | 子架ID错误 |
| **ERROR: 180，"time error" | 时间错误 |
| **ERROR: 181，"set rtc error" | 设置时间RTC错误 |
| **ERROR: 220, "Parameter error" | 参数错误 |
| **ERROR: 241，"Execute error" | 命令执行失败 |
| **ERROR: 243，"Parameter invalid" | 参数校验失败 |
| **ERROR: 244，"Device busy" | 命令执行超时 |
| **ERROR: 245，"Board response error" | 单板响应消息错误 |
| Command execute successfully | 命令执行成功 |

SCPI命令汇总

命令响应时间

下表列出了不同线程数下命令响应时间，可以在做应用时参考。

单个命令的响应时间大部分在200ms以内，有少部分命令响应时间可能会超过200ms，在每条命令章节会有说明。

SCPI命令典型响应时间

| 命令类型 | 单线程 | 24线程 |
| --- | --- | --- |
| 设置命令 | 200ms | 2s |
| 查询命令 | 200ms | 2s |

响应时间较长的命令列表

| 命令字 | 命令说明 | 最大响应时间 |
| --- | --- | --- |
| LOG:UPDate | 上传单板日志 | 60s |
| LOG? | 查询日志信息 | 60s |
| SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength | 设置OPM波长 | 300ms |
| CONTrol[<channel>]:MODE | 设置VOA工作模式 下面可能会触发VOA重新调整衰减动作的命令，响应时间都要包含衰减调整的时间。 | 300ms |
| INPut[<channel>]:ATTenuation | 设置VOA衰减值 | 300ms |
| INPut[<channel>]:OFFSet | 设置VOA衰减偏移值 | 300ms |
| INPut[<channel>]:RATTenuation | 设置VOA相对衰减值 | 300ms |
| INPut[<channel>]:REFerence | 设置VOA相对衰减参考值 | 300ms |
| INPut[<channel>]:WAVelength | 设置VOA工作波长 | 300ms |
| OUTPut[<channel>]:APMode | 设置VOA相对绝对模式 | 300ms |
| OUTPut[<channel>]:OFFSet | 设置VOA功率模式偏移值 | 300ms |
| OUTPut[<channel>]:POWer | 设置VOA功率模式目标功率值 | 300ms |
| OUTPut[<channel>]:REFerence | 设置VOA功率模式参考功率值 | 300ms |
| OUTPut[<channel>]:RPOWer | 设置VOA功率模式相对功率值 | 300ms |

系统级命令列表

系统级命令汇总

| 命令字 |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| *IDN? |  |  |  |
| INSTrument | CATalog | FULL? |  |
| SYSTem | DATE |  | <year>,<month>,<day> |
|  | DATE? |  |  |
|  | TIME |  | <hour>,<minute>,<seconds> |
|  | TIME? |  |  |
|  | VERSion? |  |  |
|  | SESsion | TIMeout | <timeout> |
|  | SESsion | TIMeout? |  |
|  | SESsion | COUNt? |  |
|  | RACK | ID? |  |
|  | RACK | ID | <ID> |
|  | IP |  | <ip>,<mask>,<gateway> |
|  | IP? |  |  |
|  | WEB |  | <state> |
|  | WEB? |  |  |
| ALARM | CURrent? |  | [<slot>] |
| LOG | UPDate |  | <slot>,<log_type> |
| LOG? |  |  | <slot>,<log_type>,[<log_count>] |
| INFormation | CATalog? |  | <slot>,<catalog> |
| DATA | FORMat |  | <data_format> |
|  | FORMat? |  |  |
| UPGrade | AUTO |  | <state> |
|  | AUTO? |  |  |

单板公共命令列表

单板公共命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNUMber? |  |  |  |  |
| STATus? |  |  |  |  |
| RST |  |  |  |  |

OPM命令列表

OPM命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| READ[<channel>] | SCALar | POWer | DC? |  |
| SENSe[<channel>] | AVERage | COUNt |  | <average_count> |
|  |  | COUNt? |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  | POWer | REFerence |  | <reference>[<wsp><unit>]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  |  | REFerence? |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  |  | REFerence | STATe | <state> |
|  |  |  | STATe? |  |
|  |  | WAVelength |  | <wavelength>[<wsp>NM]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  |  | WAVelength? |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
| UNIT[<channel>] | POWer |  |  | <data_unit> |
|  | POWer? |  |  |  |

VOA命令列表

VOA命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTrol[<channel>] | MODe |  |  | <att_mode> |
|  | MODe? |  |  |  |
|  | MODe | CATalog? |  |  |
| INPut[<channel>] | ARESolution? |  |  |  |
|  | ATTenuation |  |  | <att_value>[<wsp>DB]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  | ATTenuation? |  |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  | OFFSet |  |  | <att_offset>[<wsp>DB]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  | OFFSet? |  |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  | RATTenuation |  |  | <ratt_relative>[<wsp>DB]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  | RATTenuation? |  |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  | REFerence |  |  | <att_reference>[<wsp>DB]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  | REFerence? |  |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  | WAVelength |  |  | <wavelength>[<wsp>NM]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  | WAVelength? |  |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  | POWer? |  |  |  |
| OUTPut[<channel>] | STATe |  |  | <state> |
|  | STATe? |  |  |  |
|  | ALC | STATe |  | <state> |
|  |  | STATe? |  |  |
|  | APMode |  |  | <ap_mode> |
|  | APMode? |  |  |  |
|  | DTOlerance |  |  | <att_pow_dtolerance>[<wsp>DB]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  | DTOlerance? |  |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  | POWer |  |  | <att_power_out>[<wsp>DBM]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  | POWer? |  |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
| READ[<channel>] | SCALar | POWer | DC? |  |
| INPut[<channel>] | CORRection | OLT |  |  |

SWITCH命令列表

SWITCH命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROUTe[<channel>] | PATH | CATalog? |  |  |
|  | SCAN? |  |  |  |
|  | SCAN |  |  | <channel> |
|  |  | NEXT |  |  |
|  |  | PREV |  |  |
|  | SWITch | COUNt? |  |  |

ERM命令列表

ERM命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| READ | ER? |  |  |  |
| SET | REFerence |  |  | <power_reference>,<er_reference> |
| GET | REFerence? |  |  |  |
| SET | RATe |  |  | <data_rate> |
| GET | RATe? |  |  |  |
| SET | CLBR | INST |  | <clbr_inst_model> |
| GET | CLBR | INST? |  |  |

LAC命令列表

LAC命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAC<channel> | STATe |  |  | <state> |
|  | STATe? |  |  |  |
|  | POWer |  |  | <power> |
|  | POWer? |  |  |  |
|  | WAVelength |  |  | <wavelength> |
|  | WAVelength? |  |  |  |

LAG命令列表

LAG命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAG<channel> | STATe |  |  | <state> |
|  | STATe? |  |  |  |
|  | POWer |  |  | <power> |
|  | POWer? |  |  |  |
|  | CHANnel |  |  | <workchannel> |
|  | CHANnel? |  |  |  |
|  | FREQ |  |  | <freq_value> |
|  | FREQ? |  |  |  |
|  | GRID |  |  | <grid_value> |
|  | GRID? |  |  |  |
|  | WAVelength? |  |  |  |
|  | LIMit | FINetune? |  |  |
|  |  | POWer? |  |  |
|  |  | FREQ? |  |  |
|  | AGE? |  |  |  |
|  | SET | REGister |  | “<addr>,<value>,<delay_time>” |
|  | GET | REGister |  | “<addr>” |

BERT命令列表

BERT命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS | RATE |  |  | <rate> |
|  | RATE? |  |  |  |
|  | PATT |  |  | <patt> |
|  | PATT? |  |  |  |
|  | DUT | STATUS |  | <status> |
|  |  | STATUS? |  |  |
| PG | AMPL | CHAN? |  | <chan> |
|  |  | ALL |  | <ampl> |
|  | POL | CHAN? |  | <chan> |
|  |  | ALL |  | <pol> |
| ED | DATA | CHAN? |  | <chan> |
|  | CLEAR | ALL |  |  |

PCS/PCG命令列表

PCS命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTrol | POLarization | SCAN |  | <state>,<pol_count> |
| CONTrol | POLarization | SCAN? |  |  |
| CONTrol |  | POLarization | STATe | [1-6] |
| CONTrol |  | POLarization | STATe? |  |

OPMT命令列表

OPMT命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| READ[<channel>] | SCALar | POWer | DC? |  |
| SENSe[<channel>] | AVERage | COUNt |  | <average_count> |
|  |  | COUNt? |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  | POWer | REFerence |  | <reference>[<wsp><unit>]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  |  | REFerence? |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
|  |  | REFerence | STATe | <state> |
|  |  |  | STATe? |  |
|  |  | WAVelength |  | <wavelength>[<wsp>NM]¦MAXimum¦MINimum¦DEFault |
|  |  | WAVelength? |  | [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |
| UNIT[<channel>] | POWer |  |  | <data_unit> |
|  | POWer? |  |  |  |
| OUTPut[<channel>] | ANALog | STATe |  | <state> |
|  |  | STATe? |  |  |
|  |  | RANGe |  | <min_power,max_power> |
|  |  | RANGe? |  |  |
| SENSe<channel> | FUNCtion | STATe |  | <trigger_mode>,<state> |
|  |  | STATe? |  |  |
| SENSe<channel> | FUNCtion | STATe | ALL | <channel_count>,<state_1>,<state_2>[,<state_3>,<state_4>[,<state_5>,<state_6>]] |  |
|  |  |  | ALL? |  |  |
|  |  | RESult? |  |  |
|  | TRACedata | POINt |  | <period>,<point_count> |
|  |  | POINt? |  |  |
|  |  | RESult? |  |  |

TRIGGER命令列表

TRIGGER命令汇总

| 命令字 |  |  |  | 输入参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIGger | IN | SLOPe |  | <trigger_fh>,<slope> |
|  |  | SLOPe? |  | <trigger_fh> |
|  |  | SOURce |  | <trigger_source> |
|  |  | SOURce? |  |  |
|  |  | WAVelength |  | <start_wave>,<stop_wave>,<step> |
|  |  | WAVelength? |  |  |
|  |  | DELay |  | <delay_time> |
|  |  | DELay? |  |  |
|  |  | PARameter | LOGGing | <sample_count>,<interval_time> |
|  |  |  | LOGGing? |  |
|  |  |  | DATAMode | <insert_state> |
|  |  |  | DATAMode? |  |
| SWS | STATe |  |  | <sws_state> |
|  | STATe? |  |  |  |
|  | RESult? |  |  |  |

系统级命令

*IDN?

命令说明

查询设备信息，包含设备厂家、型号、条码、版本信息。

命令格式

*IDN?

命令参数

无。

命令响应

<vendor>,<device type>,<device serial num>,<version>

命令实例

输入：*IDN?

响应：VP, OTP-12, C0230000119110001, 1.0.10.5

INSTrument:CATalog:FULL?

命令说明

查询设备所有在线的单板列表。

命令格式

INSTrument:CATalog:FULL?

命令参数

无。

命令响应

命令响应结果包含所有在线的单板槽位号和板类型。

SLOT-<slot>:    <board_type>

命令实例

输入：INSTrument:CATalog:FULL?

响应：

SLOT-01:    SW1-04

SLOT-03:    VOA-02

SLOT-05:    SW1-04

SLOT-09:    VOA-01

SYSTem:DATE

命令说明

设置系统日期。

命令格式

SYSTem:DATE <year>,<month>,<day>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <year> | 4位数字 | 年份 |
| <month> | 1-12 | 月份 |
| <day> | 1-31 | 日期 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：SYSTem:DATE 2019,12,26

响应：Command execute successfully

SYSTem:DATE?

命令说明

查询系统日期。

命令格式

SYSTem:DATE?

命令参数

无。

命令响应

<year>,<month>,<day>

命令实例

输入：SYSTem:DATE?

响应：2019,12,26

SYSTem:TIME

命令说明

设置系统时间。

命令格式

SYSTem:TIME <hour>,<minute>,<second>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <hour> | 0-23 | 小时 |
| <minute> | 0-59 | 分钟 |
| <second> | 0-59 | 秒 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：SYSTem:TIME 12,8,8

响应：Command execute successfully

SYSTem:TIME?

命令说明

查询系统时间。

命令格式

SYSTem:TIME?

命令参数

无。

命令响应

<hour>,<minute>,<second>

命令实例

输入：SYSTem:TIME?

响应：12,08,08

SYSTem:VERSion?

命令说明

查询支持的SCPI协议版本。

命令格式

SYSTem:VERSion?

命令参数

无。

命令响应

1999.0

命令实例

输入：SYSTem:VERSion?

响应：1999.0

SYSTem:SESsion:TIMeout

命令说明

设置SCPI连接的SESsion超时时间。

命令格式

SYSTem:SESsion:TIMeout <timeout>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <timeout> | 1～720。 | SESsion超时时间。 单位：分钟。 设备缺省超时时间720分钟。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：SYSTem:SESsion:TIMeout 1

响应：Command execute successfully

SYSTem:SESsion:TIMeout?

命令说明

查询SCPI连接的SESsion超时时间。

命令格式

SYSTem:SESsion:TIMeout?

命令参数

无。

命令响应

SESsion超时时间，单位：分钟。

命令实例

输入：SYSTem:SESsion:TIMeout?

响应：720

SYSTem:SESsion:COUNt?

命令说明

查询当前活动的SCPI连接个数。

命令格式

SYSTem:SESsion:COUNt?

命令参数

无。

命令响应

SESsion连接个数。

命令实例

输入：SYSTem:SESsion:COUNt?

响应：12

SYSTem:RACK:ID

命令说明

设置当前子架ID。

命令格式

SYSTem:RACK:ID <rack_id>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <rack_id> | 0~7。 | 子架ID。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：SYSTem:RACK:ID 0

响应：Command execute successfully

SYSTem:RACK:ID?

命令说明

查询当前子架ID。

命令格式

SYSTem:RACK:ID?

命令参数

无。

命令响应

当前子架ID，有效值0～7。

命令实例

输入：SYSTem:RACK:ID?

响应：0

SYSTem:IP

命令说明

设置当前子架IP、子网掩码、网关。设置IP地址成功后，等待主控板的LINK灯亮绿灯，就可以重新连接。

建议在修改IP地址后，使用*RST命令复位一次设备，然后在使用。

注意：NAT ETH和EXT ETH不能设置为同一网段的IP。

命令格式

SYSTem:IP <eth_index>,<ip>,<subnet_mask>,<gateway>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <eth_index> | 1 ¦ 2 | 网口索引。 1：机箱后面NAT ETH网口。 2：机箱后面EXT ETH网口。 |
| <ip> | “xxx.xxx.xxx.xxx” | IP地址 |
| <subnet_mask> | “xxx.xxx.xxx.xxx” | 子网掩码 |
| <gateway> | “xxx.xxx.xxx.xxx” | 网关 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

设置NAT ETH网口IP：

输入：SYSTem:IP 1,“192.168.1.200”,”255.255.0.0”,”192.168.1.1”

响应：Command execute successfully

设置EXT ETH网口IP：

输入：SYSTem:IP 2,“129.168.1.200”,”255.255.0.0”,”129.168.1.1”

响应：Command execute successfully

SYSTem:IP?

命令说明

查询当前子架IP、子网掩码、网关。

命令格式

SYSTem:IP?

命令参数

<eth_index>

命令响应

<eth_index>,<ip>,<subnet_mask>,<gateway>

命令实例

查询NAT ETH网口IP：

输入：SYSTem:IP? 1

响应：IP: 192.168.1.200,       Mask: 255.255.0.0,      Gateway 192.168.1.100

查询EXT ETH网口IP：

输入：SYSTem:IP? 2

响应：IP: 129.168.1.200,       Mask: 255.255.0.0,      Gateway 129.168.1.100

ALARm:CURrent?

命令说明

查询系统当前存在的告警列表。

命令格式

ALARm:CURrent? [<slot>]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<slot>] | 1-12 | 查询指定槽位的告警； 缺省查询所有槽位告警。 |

命令响应

当前存在的告警列表：

<alarm_id>, SLOT-<slot>, PORT-<port>, <alarm_level>, <date_time>

命令实例

输入：ALARm:CURrent?

响应：ALM_VER_MISMATCH, SLOT-06, PORT-0, ALARM_LEVEL_MAJOR, 2019-12-03 16:40:13

LOG:UPDate

命令说明

单板日志上传到主控。

注意：单板日志上传会持续最多60秒时间，上传日志期间无法即时响应其他命令。

命令格式

LOG:UPDate <slot>,<log_type>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <slot> | 1-12 | 指定要上传日志的槽位号。 |
| <log_type> | work¦alarm | work：单板工作日志 alarm：单板告警日志 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LOG:UPDate 8,work

响应：Command execute successfully

LOG?

命令说明

查询指定单板的日志。查询之前，需要使用LOG:UPDate命令上传到主控，否则可能查询不到最新的日志信息。

注意：这条命令的响应时间会随着日志信息的增加而加长。最长响应时间60秒。

命令格式

LOG? <slot>,<log_type>,[<log_count>]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <slot> | 0-12 | 指定要上传日志的槽位号,0表示查询主控。 |
| <log_type> | work¦alarm¦scpi | work：单板工作日志 alarm：单板告警日志 scpi：主控scpi日志 |
| [<log_count>] | 1-1000 | 查询log信息行数； 缺省查询1000行log信息 |

命令响应

逐行输出指定的日志文件内容。

命令实例

输入：LOG? 8,work

响应：单板日志文件的内容

INFormation:CATalog?

命令说明

查询设备制造信息。

命令格式

INFormation:CATalog? <slot>,<info_type>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <slot> | 0-12 | 槽位号。 0表示主控板槽位号。 1-12表示业务板槽位号。 |
| <info_type> | TYPE¦NAME¦DESC ¦SN_0303¦DEV_SN¦DATE | TYPE：单板类型 NAME：单板名称 DESC：单板描述信息 SN_0303：单板条码 DEV_SN：机箱条码 DATE：生产日期 |

命令响应

响应结果为<info_type>对应的字符串信息。

命令实例

输入：INFormation:CATalog? 12,SN_0303

响应： C030300532005200023

DATA:FORmat

命令说明

设置命令响应数据格式。

命令格式

DATA:FORmat <data_format>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <data_format> | EXP¦DEC | 命令响应数据格式。 EXP: 科学计数法形式 DEC: 数字形式。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：DATA:FORmat EXP

响应：Command execute successfully

DATA:FORmat?

命令说明

查询命令响应数据格式。

命令格式

DATA:FORmat?

命令参数

无。

命令响应

<data_format>

命令实例

输入：DATA:FORmat?

响应：EXP

UPGrade:AUTO

命令说明

设置业务板软件自动匹配升级开关。

注意：软件自动匹配期间，主控板的PROG灯会快闪，这种状态下所有命令无法正常响应。软件匹配状态，设备禁止断电/拔插单板，否则可能导致单板无法正常启动。

命令格式

UPGrade:AUTO <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF,或者0¦1 | 使能状态。 ON或1表示使能。 OFF或0表示禁止。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：UPGrade:AUTO ON

响应：Command execute successfully

UPGrade:AUTO?

命令说明

查询业务板软件自动匹配升级开关。

命令格式

UPGrade:AUTO?

命令参数

无。

命令响应

0或1。

命令实例

输入：UPGrade:AUTO?

响应：1

单板公共命令

SNUMber?

命令说明

查询单板条码。

命令格式

LINSxyy:SNUMber?

命令参数

无。

命令响应

19位字符串：C0303xxxxYYMMDDxxxx。

命令实例

输入：LINS112:SNUMber?

响应：C030300301912020001

STATus?

命令说明

查询单板工作状态。

命令格式

LINSxyy:STATus?

命令参数

无。

命令响应

<board_status>

INIT：初始化状态。

READY：工作状态。

FAULT：故障状态。

命令实例

输入：LINS112:STATus?

响应：READY

RST

命令说明

复位单板或重启系统。

单板复位后等待10～30秒，单板重新进入READY状态。

命令格式

复位单板：LINSxyy:RST

重启系统：*RST

命令参数

无。

命令响应

执行成功：Command execute successfully 或 system reboot...

命令实例

输入：LINS112:RST

响应：Command execute successfully

输入：*RST

响应：system reboot...

OPM命令

READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?

命令说明

查询指定端口光功率。

命令格式

LINSxyy:READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | OPM02: 1-2 OPM04: 1-4 OPM06: 1-6 | 端口号。 查询指定端口光功率； 缺省查询1号端口光功率。 |

命令响应

返回指定端口的光功率值；返回数据单位由UNIT:POWer命令指定；

返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:READ1:SCALar:POWer:DC?

响应：1.000000E-01

SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt

命令说明

设置指定端口光功率的平均时间。

对OPM模块：平均时间设置为1，表示禁用平均。设置为>=20，表示使能平均。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt <average_count>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <average_count> | OPM：20-5000 | 光功率平均时间。 OPM：缺省为1。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:AVERage:COUNt 100

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt?

命令说明

查询指定端口的平均个数。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum：查询平均个数的最大值； MINimum：查询平均个数的最小值； DEFault：查询平均个数的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

平均个数<average_count>。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:AVERage:COUNt?

响应：100

SENSe[<channel>]:POWer:REFerence

命令说明

设置指定端口的参考光功率。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:REFerence <reference>[<wsp><unit>]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <reference>[<wsp><unit>] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | DBM:[-70,10] W:[0.000 000 0001,0.01] | 参考光功率，单位缺省为DBM； MAXimum:设置参考光功率的最大值； MINimum:设置参考光功率的最小值； DEFault:设置参考光功率的缺省值。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:REFerence -10 DBM

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:POWer:REFerence?

命令说明

查询指定端口的参考光功率。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:REFerence? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 |  | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询参考光功率的最大值； MINimum:查询参考光功率的最小值； DEFault:查询参考光功率的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |  |

命令响应

<reference >

命令响应结果为W单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:REFerence?

响应：-10

SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe

命令说明

设置指定端口的参考模式使能状态。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF,或者0¦1 | 光功率参考模式使能状态 使能：ON或者1。 禁止：OFF或者0 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:REFerence:STATe ON

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe?

命令说明

查询指定端口的光功率参考模式使能状态。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe?

命令参数

无。

命令响应

0或者1。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:REFerence:STATe?

响应：1

SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength

命令说明

设置指定端口的工作波长。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength <wavelength>[<wsp>NM]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <wavelength>[<wsp>NM] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [800,1650] | 工作波长，单位缺省为NM。 MAXimum:设置工作波长的最大值； MINimum:设置工作波长的最小值； DEFault:设置工作波长的缺省值。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:WAVelength 1310 NM

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength?

命令说明

查询指定端口的工作波长。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询指定端口工作波长的最大值； MINimum:查询指定端口工作波长的最小值； DEFault:查询指定端口工作波长的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<wavelength>

命令响应结果以米为单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:WAVelength?

响应：1.310000E-06

UNIT[<channel>]:POWer

命令说明

设置功率数据单位。可设置为DB、DBM、W、W/W。

命令格式

LINSxyy:UNIT[<channel>]:POWER <data_unit>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <data_unit> | DBM¦DB¦W¦W/W | 功率数据单位。 DBM：对数功率； DB：对数功率差值； W：线性功率； W/W：线性功率比值。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:UNIT1:POWER DBM

响应：Command execute successfully

UNIT[<channel>]:POWer?

命令说明

查询功率数据单位。

命令格式

LINSxyy:UNIT[<channel>]:POWER?

命令参数

无。

命令响应

<data_unit>

命令实例

输入：LINS001:UNIT1:POWER?

响应：DBM

VOA命令

CONTrol[<channel>]:MODE

命令说明

设置单板指定端口的工作模式。

命令格式

LINSxxx:CONTrol[<channel>]:MODE <att_mode>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号,缺省指定1号端口。 |
| <att_mode> | ATTenuation¦POWer | 设置工作模式。 ATTenuation：衰减模式。 POWer：功率模式。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:CONTrol1:MODE POWer

响应：Command execute successfully

CONTrol[<channel>]:MODE?

命令说明

查询单板指定端口当前工作模式。

命令格式

LINSxxx:CONTrol[<channel>]:MODE?

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号。 参数缺省表示查询1号端口。 |

命令响应

<att_mode>

命令实例

输入：LINS001:CONTrol1:MODE?

响应：POWER

CONTrol[<channel>]:MODE:CATalog?

命令说明

查询单板有效工作模式。

命令格式

LINSxxx:CONTrol[<channel>]:MODE:CATalog?

命令参数

无

命令响应

系统支持的有效<att_mode>参数列表。

命令实例

输入：LINS001:CONTrol1:MODE:CATalog?

响应：ATTENUATION,POWER

INPut[<channel>]:ARESolution?

命令说明

查询最小衰减分辨率。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:ARESolution?

命令参数

无

命令响应

0.005 DB

命令实例

输入：LINS001:INPut1:ARESolution?

响应：0.005 DB

INPut[<channel>]:ATTenuation

命令说明

设置衰减值。

绝对值模式实际衰减值=衰减值<att_value>+衰减偏移<att_offset>。

参考值模式实际衰减值=衰减参考值<att_reference>+相对衰减<att_relative>+衰减偏移<att_offset>。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:ATTenuation <att_value>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号,缺省指定1号端口。 |
| <att_value>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [MIN,40] ¦ [MIN,60] | 衰减值,单位缺省为DB MIN由该命令返回值得到: LINSxxx:INPut[<channel>]:ATTenuation? min MAXimum:设置衰减值的最大值； MINimum:设置衰减值的最小值； DEFault:设置衰减值的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut2:ATT 3 DB

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:ATTenuation?

命令说明

查询衰减值。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:ATTenuation? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 |  | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询衰减值的最大值； MINimum:查询衰减值的最小值； DEFault:查询衰减值的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |  |

命令响应

<att_value>

命令响应结果为DB单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut2:ATT?

响应：1.000000E+01

INPut[<channel>]:OFFSet

命令说明

设置衰减偏移。

注：该命令必须在工作模式为衰减模式时，才能进行设置。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:OFFSet <att_offset>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <att_offset>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [0,40] ¦ [0,60] | 衰减偏移，单位缺省为DB 参数范围可以根据： LINSxxx:INPut[<channel>]:OFFSet ? MINimum LINSxxx:INPut[<channel>]:OFFSet ? MAXimum获取，下同。 MAXimum:设置衰减偏移的最大值； MINimum:设置衰减偏移的最小值； DEFault:设置衰减偏移的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut1:OFFSet 5 DB

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:OFFSet?

命令说明

查询衰减偏移。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:OFFSet ? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询衰减偏移的最大值； MINimum:查询衰减偏移的最小值； DEFault:查询衰减偏移的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<att_offset>

命令响应结果为DB单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:OFFSet?

响应：5.000000E+00

INPut[<channel>]:RATTenuation

命令说明

设置相对衰减。

注：该命令必须在工作模式为衰减模式，操作模式为参考模式时，才能进行设置。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:RATTenuation <ratt_relative>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <ratt_relative>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [-40,40] ¦ [-60,60] | 相对衰减值，单位缺省为DB。 MAXimum:设置相对衰减的最大值； MINimum:设置相对衰减的最小值； DEFault:设置相对衰减的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut1:RATTenuation 5 DB

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:RATTenuation?

命令说明

查询相对衰减。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:RATTenuation? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询相对衰减的最大值； MINimum:查询相对衰减的最小值； DEFault:查询相对衰减的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<att_relative>

命令响应结果为DB单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:RATTenuation?

响应：5.000000E+00

INPut[<channel>]:REFerence

命令说明

设置相对衰减参考值。

注：该命令必须在工作模式为衰减模式，操作模式为参考模式时，才能进行设置。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:REFerence <att_reference>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号，缺省指定为1号端口 |
| <att_reference>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [0,40] ¦ [0,60] | 相对模式衰减参考值，单位缺省为DB MAXimum:设置相对衰减参考值的最大值； MINimum:设置相对衰减参考值的最小值； DEFault:设置相对衰减参考值的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut1:REFerence 5 DB

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:REFerence?

命令说明

查询相对衰减参考值。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:REFerence? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 |  | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询相对衰减参考值的最大值； MINimum:查询相对衰减参考值的最小值； DEFault:查询相对衰减参考值的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |  |

命令响应

<att_reference>

命令响应结果为DB单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:REFerence?

响应：5.000000E+00

INPut[<channel>]:WAVelength

命令说明

设置工作波长。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:WAVelength <wavelength>[<wsp>NM]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号，缺省指定1号端口。 |
| <wavelength>[<wsp>NM] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [1260,1650] | 工作波长，单位缺省为NM。 MAXimum:设置工作波长的最大值； MINimum:设置工作波长的最小值； DEFault:设置工作波长的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:INPut1:WAVelength 1550 NM

响应：Command execute successfully

INPut[<channel>]:WAVelength?

命令说明

查询工作波长。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:WAVelength? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询工作波长的最大值； MINimum:查询工作波长的最小值； DEFault:查询工作波长的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<wavelength>

命令响应结果以米为单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:WAVelength?

响应：1.550000E-06

INPut[<channel>]:POWer?

命令说明

查询输入端口功率。

命令格式

LINSxxx:INPut[<channel>]:POWer?

命令参数

无。

命令响应

<att_power_in>

命令响应结果为DBM单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:POWer?

响应：-3.000000E+01

OUTPut[<channel>]:STATe

命令说明

设置单板指定端口的关断状态。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:STATe <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF,或者0¦1 | 关断状态，缺省关断。 ON ¦ 1：打开。 OFF ¦ 0：关断。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:STATe ON

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:STATe?

命令说明

查询单板指定端口的关断状态。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:STATe?

命令参数

无。

命令响应

0或者1。

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:STATe?

响应：0

OUTPut[<channel>]:ALC:STATe

命令说明

设置功率自动跟踪使能状态。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:ALC:STATe <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF，或者¦ 0¦1 | 功率跟踪开关状态，设备缺省使能。 ON ¦ 1:使能。 OFF ¦ 0:禁止。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut:ALC:STATe ON

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:ALC:STATe?

命令说明

查询功率跟踪使能状态。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:ALC:STATe?

命令参数

无。

命令响应

0或者1。

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:ALC:STATe?

响应：1

OUTPut[<channel>]:APMode

命令说明

设置操作模式。

注意：

衰减锁定模式支持绝对值/相对值模式的设置。

输出功率锁定模式只支持绝对值模式。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:APMode <apmode>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <ap_mode> | ABSolute¦REFerence | 设置操作模式。缺省为绝对值模式。 ABSolute:绝对值模式 REFerence:参考值模式 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:APMode ABSolute

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:APMode?

命令说明

查询操作模式。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:APMode?

命令参数

无。

命令响应

<ap_mode>

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:APMode?

响应：ABSOLUTE

OUTPut[<channel>]:DTOlerance

命令说明

设置功率跟踪模式门限。

功率值在-<dtolerance_value>/2~<dtolerance_value>/2范围内，不进行衰减调整。超出范围，进行衰减调整。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:DTOlerance <att_pow_dtolerance>[<wsp>DB]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <att_pow_dtolerance>[<wsp>DB] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [0.05,1] | 功率跟踪门限，单位缺省为DB。 MAXimum:设置功率跟踪门限的最大值； MINimum:设置功率跟踪门限的最小值； DEFault:设置功率跟踪门限的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:DTOlerance 0.1

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:DTOlerance?

命令说明

查询功率跟踪模式门限。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:DTOlerance? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询功率跟踪模式门限的最大值； MINimum:查询功率跟踪模式门限的最小值； DEFault:查询功率跟踪模式门限的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<att_pow_dtolerance>

命令响应单位为DB；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:DTOlerance?

响应：0.000000E+00

OUTPut[<channel>]:POWer

命令说明

设置期望锁定的输出功率。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:POWer

<att_power_out>[<wsp>DBM]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <att_power_out>[<wsp>DBM] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [-60,10] | 功率模式下的输出功率，单位缺省为DBM。 MAXimum:设置输出功率的最大值； MINimum:设置输出功率的最小值； DEFault:设置输出功率的缺省值。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:POWer -30 DBM

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:POWer?

命令说明

查询期望锁定的输出功率。

命令格式

LINSxxx:OUTPut[<channel>]:POWer? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询输出功率的最大值； MINimum:查询输出功率的最小值； DEFault:查询输出功率的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<att_power_out>

命令响应结果为dBm单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:POWer?

响应：-3.000000E+01

READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?

命令说明

查询指定端口输出光功率。

命令格式

LINSxxx:READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?

命令参数

无。

命令响应

<output_power>

命令响应结果为DBM单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:READ1:SCALar:POWer:DC?

响应：-1.720000E+00

INPut[<channel>]:CORRection:OLT

命令说明

校准指定端口输入光及合波占比。

只有VOA-MSMHY、VOA-MSMUY型号支持这个命令。

命令格式

LINSxyy:INPut:CORRection:OLT <value>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | VOA-01:1 VOA-02:1-2 | 端口号，缺省指定为1号端口 |
| <value> | [1270,1310,9999] | 1270:校准1270输入光； 1310:校准1310输入光； 9999:计算1270/1310合波后，1270占比或1310占比(由当前工作波长决定)。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully。

命令实例

输入：LINS001:INPut1:CORRection:OLT 1270

响应：Command execute successfully

SWITCH命令

ROUTe:PATH:CATalog?

命令说明

查询SWITCH单板的开关类型。

命令格式

LINSxyy:ROUTe:PATH:CATalog?

命令参数

无。

命令响应

<switch_type>

4端口光开关：1x4。

24端口光开关：1x24。

命令实例

输入：LINS112:ROUTe:PATH:CATalog?

响应：1x4

ROUTe[<in_channel>]:SCAN <out_channel>

命令说明

设置当前开关位置。

命令格式

LINSxyy:ROUTe[<in_channel>]:SCAN <out_channel>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <in_channel> | 1*N的光开关：1或者缺省。 单路2*N的光开关：1～2。 双路2*N的光开关：1～4。 | 光开关输入端口号。 |
| <out_channel> | 1*N的光开关，1～N。 单路2*N的光开关：1～2。 双路2*N的光开关：1～4。 其中输出的1～2和输入端口1～2对应。 其中输出3～4和输入端口3～4对应。 | 光开关输出端口号。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS112:ROUTe1:SCAN 2

响应：Command execute successfully

ROUTe[<in_channel>]:SCAN?

命令说明

查询当前开关位置。

命令格式

LINSxyy:ROUTe[<in_channel>]:SCAN?

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <in_channel> | 1*N的光开关：1或者缺省。 单路2*N的光开关：1～2。 双路2*N的光开关：1～4。 | 光开关输入端口号。 |

命令响应

当前的开关位置。

如果开关全部关断，返回0，否则返回开关当前所在端口号。

命令实例

输入：LINS112:ROUTe:SCAN?

响应：1

ROUTe[<in_channel>]:SCAN:NEXT

命令说明

开关切换相邻的下一个端口。

如果当前在1端口，则切换到2端口。

如果是1x4的模块类型，当前在4端口，则切换到1端口。

命令格式

LINSxyy:ROUTe[<in_channel>]:SCAN:NEXT

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <in_channel> | 1*N的光开关：1或者缺省。 单路2*N的光开关：1～2。 双路2*N的光开关：1～4。 | 光开关输入端口号。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS112:ROUTe:SCAN:NEXT

响应：Command execute successfully

ROUTe[<in_channel>]:SCAN:PREV

命令说明

开关切换相邻的前一个端口。

如果当前在2端口，则切换到1端口。

如果是1x4的模块类型，当前在1端口，则切换到4端口。

命令格式

LINSxyy:ROUTe[<in_channel>]:SCAN:PREV

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <in_channel> | 1*N的光开关：1或者缺省。 单路2*N的光开关：1～2。 双路2*N的光开关：1～4。 | 光开关输入端口号。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS112:ROUTe:SCAN:PREV

响应：Command execute successfully

ROUTe:SWITch:COUNt?

命令说明

查询光开关切换次数。

命令格式

LINSxyy:ROUTe:SWITch:COUNt?

命令参数

无。

命令响应

光开关切换次数。

命令实例

输入：LINS112:ROUTe:SWITch:COUNt?

响应：2530

ERM命令

READ<channel>:ER?

命令说明

读取输入光功率和消光比数据。

命令格式

LINSxxx:READ<channel>:ER?

命令参数

无。

命令响应

<power>,<er>

命令实例

输入：LINS001:READ1:ER?

响应：-9.001,12.000

SET<channel>:REFerence

命令说明

设置消光比修正参考值。

<er_test>为0时，会自动把当前测试的ER值作为测量值。

<er_test>非0时，会把命令行下发的ER值作为测量值。

命令格式

LINSxxx:SET<channel>:REFerence <er_test>,<er_REFerence>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <er_test> | 0 | 消光比测量值 |
| <er_REFerence> | 0~30dB。 | 消光比修正参考值。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SET1:REFerence 0.001,0.001

响应：Command execute successfully

GET<channel>:REFerence?

命令说明

查询消光比修正参考值。

命令格式

LINSxxx:GET<channel>:REFerence?

命令参数

无。

命令响应

<power_REFerence>,<er_REFerence>

命令实例

输入：LINS001:GET1:REFerence?

响应：0.001,0.001

SET<channel>:RATe

命令说明

设置光口数据速率。

注意：目前这个设置命令对所有端口同时生效。

命令格式

LINSxxx:SET<channel>:RATe <rate>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <data_rate> | 1.25G 2.5G 10G | 输入光口的数据速率。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SET1:RATe 1.25G

响应：Command execute successfully

GET<channel>:RATe?

命令说明

查询数据速率。

命令格式

LINSxxx:GET<channel>:RATe?

命令参数

无。

命令响应

<data_rate>

命令实例

输入：LINS001:GET1:RATe?

响应：1.25G

SET<channel>:CLBR:INST

命令说明

设置校准消光比使用的仪器型号。

注意：目前这个设置命令对所有端口同时生效。

命令格式

LINSxxx:SET<channel>:CLBR:INST <clbr_inst_model>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <clbr_inst_model> | 86105C 86105D DSA8200 DSA8300 | 校准消光比使用的仪器型号。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SET1:CLBR:INST 86105C

响应：Command execute successfully

GET<channel>:CLBR:INST?

命令说明

查询校准消光比使用的仪器型号。

命令格式

LINSxxx:GET<channel>:CLBR:INST?

命令参数

无。

命令响应

<clbr_inst_model>

命令实例

输入：LINS001:GET1:CLBR:INST?

响应：86105C

LAC命令

LAC:STATe

命令说明

设置单板端口的输出状态。

命令格式

LINSxxx:LAC[<channel>]:STATe <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF,或者0¦1 | 关断状态，缺省关断。 ON ¦ 1：打开。 OFF ¦ 0：关断。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:LAC:STATe ON

响应：Command execute successfully

LAC:STATe?

命令说明

查询端口的输出状态。

命令格式

LINSxxx:LAC[<channel>]:STATe?

命令参数

无。

命令响应

0或者1。

命令实例

输入：LINS001:LAC:STATe?

响应：0

LAC:POWer

命令说明

设置光源输出的功率值。

命令格式

LINSxxx:LAC[<channel>]:POWer <power>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <power> | C波段：[8.8,17.8] L波段：[9.0,14.5] | 功率值 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:LAC:POWer 9.0

响应：Command execute successfully

LAC:POWer?

命令说明

查询光源的输出功率。

命令格式

LINSxxx:LAC[<channel>]:POWer?

命令参数

无

命令响应

<power>

命令响应结果以DBM为单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:LAC:POWer?

响应：1.3000000E+01

LAC:WAVelength

命令说明

设置工作波长。

命令格式

LINSxxx:LAC[<channel>]:WAVelength <wavelength>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | 1 | 端口号，缺省指定1号端口。 |
| <wavelength> | C波段：[1527.6,1568.6] L波段：[1568.8,1611.7] | 工作波长，单位缺省为NM。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:LAC:WAVelength 1550

响应：Command execute successfully

LAC:WAVelength?

命令说明

查询工作波长。

命令格式

LINSxxx:LAC[<channel>]:WAVelength?

命令参数

无

命令响应

<wavelength>

命令响应结果为NM单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:LAC:WAVelength?

响应：1.550000E-06

LAG命令

LAG:STATe

命令说明

设置单板端口的输出状态。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:STATe <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF,或者0¦1 | 关断状态，缺省关断。 ON ¦ 1：打开。 OFF ¦ 0：关断。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:LAG1:STATe ON

响应：Command execute successfully

LAG:STATe?

命令说明

查询端口的输出状态。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:STATe?

命令参数

无。

命令响应

0或者1。

命令实例

输入：LINS001:LAG1:STATe?

响应：0

LAG:POWer

命令说明

设置光源输出的功率值。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:POWer <power>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <power> | [7.5,13.5] | 功率值 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:LAG1:POWer 9.0

响应：Command execute successfully

LAG:POWer?

命令说明

查询光源的输出功率。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:POWer?

命令参数

无

命令响应

<power>

命令实例

输入：LINS001:LAG1:POWer?

响应：10

LAG:CHANnel

命令说明

设置工作通道。

实际工作频率 = 191100 + <grid_value> * （<workchannel> -1）。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:CHANnel <workchannel>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | 1 | 端口号，缺省指定1号端口。 |
| <workchannel> | [1,104] | 工作通道。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:LAG1: CHANnel 47

响应：Command execute successfully

LAG:CHANnel?

命令说明

查询工作通道。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:CHANnel?

命令参数

无

命令响应

< workchannel >

命令实例

输入：LINS001:LAG1: CHANnel?

响应：47

LAG:FREQ

命令说明

设置工作频率。设置的频率值必须对齐到<grid_value>。

命令格式

LINSxxx:LAG [<channel>]:FREQ <freq_value>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | 1 | 端口号，缺省指定1号端口。 |
| <freq_value> | [191100,196250] | 工作频率，单位GHz。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:LAG1:FREQ 191100

响应：Command execute successfully

LAG:FREQ?

命令说明

查询工作频率。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:FREQ?

命令参数

无

命令响应

<freq_value>

命令响应结果为NM单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:LAG1:FREQ?

响应：191100

LAG:WAVelength?

命令说明

查询工作波长。根据设置的频率通道计算。

工作波长 = <First channel Frequency> + (<work_channel> - 1) * <grid_value>。

<First channel Frequency> = 191100 GHz。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:WAVelength?

命令参数

无

命令响应

<wavelength>

命令响应结果为NM单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:LAG1:WAVelength?

响应：1.568362E+03

LAG:AGE?

命令说明

查询使用寿命。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]: AGE?

命令参数

无

命令响应

[0,100] 返回光源的使用寿命的百分比，100%表示寿命终结。

命令实例

输入：LINS001:LAG1:AGE?

响应：0

LAG:GRID

命令说明

设置通道间隔。

只能在输出状态为关闭时才能设置通道间隔。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:GRID <grid_value>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | 1 | 端口号，缺省指定1号端口。 |
| <grid_value> | [1,6553] | 通道间隔，单位GHz。 |

命令响应

<grid_value>

命令实例

输入：LINS001:LAG1:GRID 50

响应：Command execute successfully

LAG:GRID?

命令说明

查询通道间隔。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:GRID?

命令参数

无

命令响应

<grid_value>

命令实例

输入：LINS001:LAG1:GRID?

响应：50

LAG:LIMit:FINetune?

命令说明

查询频率微调范围。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:LIMit:FINetune?

命令参数

无

命令响应

< FINetune_value >，命令响应结果为MHz单位。

命令实例

输入：LINS001:LAG1:LIMit:FINetune?

响应：6000

LAG:LIMit:FREQ?

命令说明

查询工作频率范围。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:LIMit:FREQ?

命令参数

无

命令响应

< grid_value >，单位GHz。

命令实例

输入：LINS001:LAG1:LIMit:FREQ?

响应：191100,196250

LAG:LIMit:POWer？

命令说明

查询光功率范围。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:LIMit:POWer?

命令参数

无

命令响应

< power_limit_val>，单板的功率范围，单位dBm。

命令实例

输入：LINS001:LAG1:LIMit:POWer?

响应：7.5,13.5

LAG:SET:REGister

命令说明

设置寄存器地址内容。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:SET:REGister ”<addr>,< value >,<delay_time>”

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | 1 | 端口号，缺省指定1号端口。 |
| <addr> |  | 寄存器地址，16进制，必须带0x。 |
| <value> |  | 写入内容，16进制，必须带0x。 |
| <delay_time> |  | 写入后等待模块响应时间，10进制。 |

命令响应

执行成功响应信息：Command execute successfully

命令实例

输入：LINSxxx:LAG1:SET:REGister "0x31,0x12,100"

响应：Command execute successfully

LAG:GET:REGister

命令说明

查询寄存器地址内容。

命令格式

LINSxxx:LAG[<channel>]:GET:REGister "<addr>"

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | 1 | 端口号，缺省指定1号端口。 |
| <addr> |  | 寄存器地址，16进制，必须带0x |

命令响应

<REGister_value>，16进制。

命令实例

输入：LINS001:LAG1:GET:REGister ”0x31”

响应：0x10

BERT命令

SYS:RATE

命令说明

设置速率。

命令格式

LINSxyy:SYS:RATE <rate>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <rate> | 00-11(16进制) 0：622M, 1：1.244G, 2：1.25G, 3：2.488G, 4：2.5G, 5：4.25G, 6：5.0G, 7：6.25G, 8：7.5G, 9：8.5G, A：9.953G, B：10.3125G, C：10.709G, D：11.096G, E：11.317G, F：11.519G, 10：11.7G | 速率。 |

命令响应

执行成功：:SYS:RATE:OK

命令实例

输入：LINS001:SYS:RATE 1

响应：:SYS:RATE:OK

SYS:RATE?

命令说明

查询速率。

命令格式

LINSxyy:SYS:RATE?

命令响应

<rate>

命令实例

输入：LINS001:SYS:RATE?

响应：0x01

SYS:PATT

命令说明

设置码型。

命令格式

LINSxyy:SYS:PATT <patt>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <patt> | patt:0-7 patt对应表:PRBS31、PRBS23、PRBS15、PRBS7、PRBS9-4、PRBS9-5、PRBS58、User Pattern | 码型。 |

命令响应

执行成功：:SYS:PATT:OK

命令实例

输入：LINS001:SYS:PATT 0

响应：:SYS:PATT:OK

SYS:PATT?

命令说明

查询码型。

命令格式

LINSxyy:SYS:PATT?

命令响应

<patt>

命令实例

输入：LINS001:SYS:PATT?

响应：0x00

SYS:DUT:STATUS

命令说明

设置发送状态。

命令格式

LINSxyy:SYS:DUT:STATUS <status>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <status> | status:0-0xff bit 7:DUT1 Tx disable/enable bit 6:DUT2 Tx disable/enable bit 5:RS0 bit 4:RS1 bit 3:DUT1 RxLos bit 2:DUT2 RxLos bit 1:DUT1 TxFault bit 0:DUT2 TxFault | 发送状态。 只有高4位可写，低4位不可写。 |

命令响应

执行成功：:SYS:DUT:STATUS OK

命令实例

输入：LINS001:SYS:DUT:STATUS 0

响应：:SYS:DUT:STATUS OK

SYS:DUT:STATUS?

命令说明

查询发送状态。

命令格式

LINSxyy:SYS:DUT:STATUS?

命令参数

无。

命令响应

执行成功：:SYS:DUT:STATUS 0x00

命令实例

输入：LINS001:SYS:DUT:STATUS?

响应：:SYS:DUT:STATUS 0x00

PG:AMPL:CHAN?

命令说明

查询发送幅度。

命令格式

LINSxyy:PG:AMPL:CHAN? <chan>

命令响应

<ampl>

命令实例

输入：LINS001:PG:AMPL:CHAN? 1

响应：0x0f

PG:AMPL:ALL

命令说明

设置所有通道发送幅度。

命令格式

LINSxyy:PG:AMPL:ALL <ampl>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <ampl> | 0-2f(Amplitude:25mV ~1200mV) | 发送幅度 |

命令响应

执行成功：:PG:AMPL:ALL:OK

命令实例

输入：LINS001:PG:AMPL:ALL a

响应：:PG:AMPL:ALL:OK

PG:POL:CHAN?

命令说明

查询发送极性。

命令格式

LINSxyy:PG:POL:CHAN? <chan>

命令响应

<pol>

1：正常

0：反转

命令实例

输入：LINS001:PG:POL:CHAN? 1

响应：>0x01

PG:POL:ALL

命令说明

设置所有通道发送极性。

命令格式

LINSxyy:PG:POL:ALL <pol>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <pol> | 0：正常 1：反转 | 发送极性 |

命令响应

执行成功：:PG:POL:ALL:OK

命令实例

输入：LINS001:PG:POL:ALL 1

响应：:PG:POL:ALL:OK

ED:DATA:CHAN?

命令说明

查询数据包计数。包含误码计数、总bit数、锁定状态。

命令格式

LINSxyy:ED:DATA:CHAN? <chan>

命令响应

<err_bit_count> <total_bit_count> <lock_status>

命令实例

输入：LINS001:ED:DATA:CHAN? 1

响应：0 13616087040 1

ED:CLEAR:ALL

命令说明

清除所有通道数据。

命令格式

LINSxyy:ED:CLEAR:ALL

命令响应

执行成功：:ED:CLEAR:ALL:OK

命令实例

输入：LINS001:ED:CLEAR:ALL

响应：:ED:CLEAR:ALL:OK

PCS/PCG命令

CONTrol:POLarization:SCAN

命令说明

启动偏振扫描。以1KHz的频率扫描指定的点数，扫描完成后自动停止。

该命令只对PCS单板有效。

命令格式

LINS001:CONTrol:POLarization:SCAN 1,<pol_count>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <pol_count> | 1-1000 | PCS偏振态随机扫描的点数 1为保留参数 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:CONTrol:POLarization:SCAN 1,1000

响应：Command execute successfully

CONTrol:POLarization:SCAN?

命令说明

查询偏振扫描状态。

命令格式

LINS001:CONTrol:POLarization:SCAN?

命令参数

无。

命令响应

<state>

命令实例

输入：LINS001:CONTrol:POLarization:SCAN?

响应：1

CONTrol:POLarization:STATe

命令说明

设置指定的偏振态。支持设置6个固定的偏振态。

该命令只对PCG单板有效。

命令格式

LINS001:CONTrol:POLarization:STATe <pol_state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <pol_state> | 1-6，分别对应以下偏振态：90°、0°、45°、-45°、LHC、RHC | 指定偏振态 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:CONTrol:POLarization:STATe 1

响应：Command execute successfully

CONTrol:POLarization:STATe?

命令说明

查询当前配置的偏振态。

命令格式

LINS001:CONTrol:POLarization:STATe?

命令参数

无。

命令响应

1-6。

命令实例

输入：LINS001:CONTrol:POLarization:STATe?

响应：1

OPMT命令

READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?

命令说明

查询指定端口光功率。

命令格式

LINSxyy:READ[<channel>]:SCALar:POWer:DC?

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [<channel>] | OPMT02: 1-2 OPMT04: 1-4 OPMT06: 1-6 | 端口号。 查询指定端口光功率； 缺省查询1号端口光功率。 |

命令响应

返回指定端口的光功率值；返回数据单位由UNIT:POWer命令指定；

返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:READ1:SCALar:POWer:DC?

响应：1.000000E-01

SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt

命令说明

设置指定端口光功率的平均次数。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt <average_count>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <average_count> | OPMT：1-1000 | 光功率平均次数。 缺省为1。每个计数对应采样时间为1ms。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:AVERage:COUNt 100

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt?

命令说明

查询指定端口的功率平均次数。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:AVERage:COUNt? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum：查询平均个数的最大值； MINimum：查询平均个数的最小值； DEFault：查询平均个数的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

平均时间<average_count>。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:AVERage:COUNt?

响应：100

SENSe[<channel>]:POWer:REFerence

命令说明

设置指定端口的参考光功率。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:REFerence <reference>[<wsp><unit>]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <reference>[<wsp><unit>] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | DBM:[-70,10] W:[0.000 000 0001,0.01] | 参考光功率，单位缺省为W； MAXimum:设置参考光功率的最大值； MINimum:设置参考光功率的最小值； DEFault:设置参考光功率的缺省值。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:REFerence -10 DBM

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:POWer:REFerence?

命令说明

查询指定端口的参考光功率。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:REFerence? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 |  | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询参考光功率的最大值； MINimum:查询参考光功率的最小值； DEFault:查询参考光功率的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |  |

命令响应

<reference >

命令响应结果为W单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:REFerence?

响应：-10

SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe

命令说明

设置指定端口的参考模式使能状态。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF,或者0¦1 | 光功率参考模式使能状态 使能：ON或者1。 禁止：OFF或者0 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:REFerence:STATe ON

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe?

命令说明

查询指定端口的光功率参考模式使能状态。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:REFerence:STATe?

命令参数

无。

命令响应

0或者1。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:REFerence:STATe?

响应：1

SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength

命令说明

设置指定端口的工作波长。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength <wavelength>[<wsp>NM]|MAXimum|MINimum|DEFault

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <wavelength>[<wsp>NM] ¦MAXimum¦MINimum¦DEFault | [800,1650] | 工作波长，单位缺省为NM。 MAXimum:设置工作波长的最大值； MINimum:设置工作波长的最小值； DEFault:设置工作波长的缺省值。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:WAVelength 1310 NM

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength?

命令说明

查询指定端口的工作波长。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:POWer:WAVelength? [MAXimum|MINimum|DEFault]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| [MAXimum¦MINimum¦DEFault] |  | MAXimum:查询指定端口工作波长的最大值； MINimum:查询指定端口工作波长的最小值； DEFault:查询指定端口工作波长的缺省值； 缺省查询当前配置值。 |

命令响应

<wavelength>

命令响应结果以米为单位；返回数据格式由DATA:FORmat命令指定。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:POWer:WAVelength?

响应：1.310000E-06

UNIT[<channel>]:POWer

命令说明

设置功率数据单位。可设置为DB、DBM、W、W/W。

命令格式

LINSxyy:UNIT[<channel>]:POWER <data_unit>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <data_unit> | DBM¦DB¦W¦W/W | 功率数据单位。 DBM：对数功率； DB：对数功率差值； W：线性功率； W/W：线性功率比值。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:UNIT1:POWER DBM

响应：Command execute successfully

UNIT[<channel>]:POWer?

命令说明

查询功率数据单位。

命令格式

LINSxyy:UNIT1:POWER?

命令参数

无。

命令响应

<data_unit>

命令实例

输入：LINS001:UNIT1:POWER?

响应：DBM

OUTPut[<channel>]:ANALog:STATe

命令说明

设置指定端口的模拟trigger输出的使能状态。

注意：

在OTP-12T机箱上只有11/12槽位支持，11槽位输出到ANA_OUT1，12槽位输出到ANA_OUT2。

在F400T机箱上1-4槽位都支持，1-4槽位的模拟trigger分别输出到ANA_OUT1到ANA_OUT4。

命令格式

LINSxyy:OUTPut[<channel>]:ANALog:STATe <state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <state> | ON¦OFF，或者0¦1 | ON ¦ 1:使能输出。 OFF ¦ 0:禁止输出。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:ANALog:STATe ON

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:ANALog:STATe?

命令说明

查询指定端口的模拟trigger输出的使能状态。

命令格式

LINSxyy:OUTPut[<channel>]:ANALog:STATe?

命令参数

无。

命令响应

0或者1。

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:ANALog:STATe?

响应：1

OUTPut[<channel>]:ANALog:RANGe

命令说明

模拟Trigger输出的电压范围为0-5V。

这条命令设置指定端口的模拟trigger输出的电压对应的功率范围。

命令格式

LINSxyy:OUTPut[<channel>]:ANALog:RANGe <min_power>,<max_power>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <min_power> | -70dBm~+30dBm | 输出电压0V对应的功率。 |
| <max_power> | -70dBm~+30dBm | 输出电压5V对应的功率。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:ANALog:RANGe -70,10

响应：Command execute successfully

OUTPut[<channel>]:ANALog:RANGe?

命令说明

查询指定端口的模拟trigger输出电压对应的功率范围。

命令格式

LINSxyy:OUTPut[<channel>]:ANALog:RANGe?

命令参数

无。

命令响应

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <min_power> | -70dBm~+37dBm | 输出电压0V对应的功率。 |
| <max_power> | -70dBm~+37dBm | 输出电压5V对应的功率。 |

命令实例

输入：LINS001:OUTPut1:ANALog:RANGe?

响应：-70,10

SENSe<channel>:FUNCtion:STATe

命令说明

设置OPMT指定端口的trigger使能状态。

设置为START后，进入扫描状态，等待光源的触发信号。

扫描完成后，会自动改变为STOP状态，退出扫描状态。下次开始扫描要重新设置为START状态。

端口缺省是非扫描状态，作为普通功率计使用，适用所有OPM命令。

命令格式

LINSxyy:SENSe<channel>:FUNCtion:STATe <work_mode>,<state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <work_mode> | LOGGing | LOGGing |
| <state> | STOP ¦ STARt | STOP：停止trigger。 STARt：使能trigger。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:FUNCtion:STATe LOGGing,STOP

响应：Command execute successfully

SENSe<channel>:FUNCtion:STATe?

命令说明

查询OPMT指定端口的trigger完成状态。

命令格式

LINSxyy:SENSe<channel>:FUNCtion:STATe?

命令参数

无

命令响应

COMPLETE：trigger完成。

INCOMPLETE：trigger未完成。

Others：扫描错误，响应错误信息提示字符

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:FUNCtion:STATe?

响应：COMPLETE

SENSe[<channel>]:FUNCtion:STATe:ALL

命令说明

设置OPMT所有端口的trigger使能状态。

设置为START后，进入扫描状态，等待光源的触发信号。

扫描完成后，会自动改变为STOP状态，退出扫描状态。下次开始扫描要重新设置为START状态。

端口缺省是非扫描状态，作为普通功率计使用，适用所有OPM命令。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:FUNCtion:STATe:ALL

<channel_count>,<state_1>,<state_2>[,<state_3>,<state_4>[,<state_5>,<state_6>]]

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <channel_count> | OPMT02: 2 OPMT04: 4 OPMT06: 6 | 要设置的通道个数。 |
| <state_1> <state_2> <state_3> <state_4> <state_5> <state_6> | 0 ¦ 1 | 对应通道的trigger使能状态。 0：停止trigger。 1：使能trigger。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:FUNCtion:STATe:ALL 6,1,1,1,1,1,1

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:FUNCtion:STATe:ALL?

命令说明

查询OPMT指定端口的trigger完成状态。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:FUNCtion:STATe:ALL?

命令参数

无

命令响应

1：trigger使能。

0：trigger未使能。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:FUNCtion:STATe:ALL?

响应：1,1,1,1,1,1

SENSe<channel>:FUNCtion:RESult?

命令说明

查询OPMT扫描数据。

命令格式

LINSxyy:SENSe<channel>:FUNCtion:RESult?

命令参数

无

命令响应

二进制格式的响应数据。

响应数据定义如下

#<采样数据长度数字位数><采样数据长度><2c 0d 0a><binary data>。

<采样数据长度数字位数>：1字节，BCD码

<采样数据长度>：1～5字节，BCD码。

<2c 0d 0a>：ascii码，字符：,\r\n

<binary data>：每4个字节为一个功率值，浮点数，小端字节序。总的字节长度等于<采样数据长度>

数据实例可以参考下一节数据的解析。

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:FUNCtion:RESult?

响应：下面是包含了4个功率点的响应二进制数据。

23 32 31 36 2c 0d 0a 54 e3 b1 40 85 eb b1 40 f2 d2 b1 40 23 db b1 40

23：ascii码，#

32：ascii码，2，表示数据长度是2位数

31 36：ascii码，16，表示数据长度，每4个字节是一个浮点数，表示1个功率点，16个字节共有4个功率点。

2c 0d 0a：ascii码，”,\r\n”

54 e3 b1 40：功率点1，0x40b1e354, 转换为浮点数：5.559DBM

85 eb b1 40：功率点1，0x40b1eb85, 转换为浮点数：5.560DBM

f2 d2 b1 40：功率点1，0x40b1d2f2, 转换为浮点数：5.557DBM

23 db b1 40：功率点1，0x40b1db23, 转换为浮点数：5.558DBM

SENSe[<channel>]:TRACedata:POINt

命令说明

设置OPMT、OPPS端口的连续采样周期、点数。

配置成功后，功率计开始采样，采样完成后，使用10.25的命令查询采样得到的数据。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:TRACedata:POINT <period>,<point_count>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <period> | 1ms-100ms | 采样的数据周期。 |
| <point_count> | 1-100000 | 采样的数据个数。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:TRACedata:POINt 1,100000

响应：Command execute successfully

SENSe[<channel>]:TRACedata:POINt?

命令说明

查询OPMT、OPPS端口的连续采样点数配置值和实际已采样点数。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:TRACedata:POINT?

命令参数

无。

命令响应

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <period> | 1ms-100ms | 采样的数据周期。 |
| <point_count> | 1-100000 | 采样的数据个数。 |
| <current_point_count> | 1-100000 | 已完成采样点数 |

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:TRACedata:POINt?

响应：1,100000,90000

SENSe[<channel>]:TRACedata:RESult?

命令说明

查询OPMT/TIF指定端口的连续采样数据。

命令格式

LINSxyy:SENSe[<channel>]:TRACedata:RESult?

命令参数

无。

命令响应

二进制格式的响应数据。

响应数据定义如下

#<采样数据长度数字位数><采样数据长度><2c 0d 0a><binary data>。

<采样数据长度数字位数>：1字节，BCD码

<采样数据长度>：1～5字节，BCD码。

<2c 0d 0a>：ascii码，字符：,\r\n

<binary data>：每4个字节为一个功率值，浮点数，小端字节序。总的字节长度等于<采样数据长度>

命令实例

输入：LINS001:SENSe1:TRACedata:RESult?

响应：下面是包含了4个功率点的响应二进制数据。

23 32 31 36 2c 0d 0a 54 e3 b1 40 85 eb b1 40 f2 d2 b1 40 23 db b1 40

23：ascii码，#

32：ascii码，2，表示数据长度是2位数

31 36：ascii码，16，表示数据长度，每4个字节是一个浮点数，表示1个功率点，16个字节共有4个功率点。

2c 0d 0a：ascii码，”,\r\n”

54 e3 b1 40：功率点1，0x40b1e354, 转换为浮点数：5.559DBM

85 eb b1 40：功率点1，0x40b1eb85, 转换为浮点数：5.560DBM

f2 d2 b1 40：功率点1，0x40b1d2f2, 转换为浮点数：5.557DBM

23 db b1 40：功率点1，0x40b1db23, 转换为浮点数：5.558DBM

Trigger命令

TRIGger:IN:SLOPe

命令说明

设置in trigger触发方式。

大帧头模式：缺省为脉冲触发。

小帧头模式：缺省为上升沿触发。

命令格式

TRIGger:IN:SLOPe <trigger_fh>,<slope>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <trigger_fh> | BIG_FH ¦ LITTLE_FH | BIG_FH: 大帧头模式。 LITTLE_FH: 小帧头模式。 |
| <slope> | NEGative ¦ POSitive ¦ PULSE | 大帧头模式： NEGative: 下降沿触发。 POSitive: 上升沿触发。 PULSE: 脉冲触发。 小帧头模式： NEGative: 下降沿触发。 POSitive: 上升沿触发。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：TRIGger:IN:SLOPe BIG_FH,NEGative

响应：Command execute successfully

TRIGger:IN:SLOPe?

命令说明

查询in trigger触发沿。

命令格式

TRIGger:IN:SLOPe? <trigger_fh>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <trigger_fh> | BIG_FH ¦ LITTLE_FH | BIG_FH: 大帧头模式。 LITTLE_FH: 小帧头模式。 |

命令响应

<slope>

命令实例

输入：TRIGger:IN:SLOPe? BIG_FH

响应：NEGATIVE

TRIGger:IN:SOURce

命令说明

设置trigger输入源。

命令格式

TRIGger:IN:SOURce <trigger_source>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <trigger_source> | IN1 ¦ IN2 ¦ IN3¦SYNC_IN¦INTERNAL<slot_id> | 选择输入trigger来源。 IN1、IN2、IN3: 外部大帧头端口选择。 SYNC_IN：外部小帧头。 INTERNAL<slot_id>：内部小帧头。<slot_id>指定内部小帧头来自那个槽位。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：TRIGger:IN:SOURce IN1

响应：Command execute successfully

TRIGger:IN:SOURce?

命令说明

查询in trigger端口。

命令格式

TRIGger:IN:SOURce?

命令参数

无。

命令响应

<trigger_source>

命令实例

输入：TRIGger:IN:SOURce?

响应：IN1

TRIGger:IN:WAVelength

命令说明

设置in trigger扫描的开始波长、停止波长和步长。

命令格式

TRIGger:IN:WAVelength <start_wave>,<stop_wave>,<step>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <start_wave> | [1260-1650] | 浮点数，单位nm。 开始波长必须小于等于停止波长。 |
| <stop_wave> | [1260-1650] |  |
| <step> | [0nm,0.01nm] | 光源扫描步长。单位nm。 步长为0，表示使用非光源输出的触发源。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：TRIGger:IN:WAVelength 1531.468,1564.460,0.004

响应：Command execute successfully

TRIGger:IN:WAVelength?

命令说明

查询 trigger端口扫描的开始波长、结束波长和步长。

命令格式

TRIGger:IN:WAVelength?

命令参数

无。

命令响应

<start_wave>,<stop_wave>,<step>

命令实例

输入：TRIGger:IN:WAVelength?

响应：1530.000, 1560.000, 0.010

TRIGger:IN:DELay

命令说明

设置in trigger帧头延时。表示大帧头产生后，到开始采样数据之间的延时。

命令格式

TRIGger:IN:DELay <delay_time>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <delay_time> | [0- 2684354560 ns] | 单位ns。如果配置值不是640ns的整数倍，会使用与640取余后的值。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：TRIGger:IN:DELay 640us

响应：Command execute successfully

TRIGger:IN:DELay?

命令说明

查询in trigger帧头延时。

命令格式

TRIGger:IN:DELay?

命令参数

无。

命令响应

<delay_time>

命令实例

输入：TRIGger:IN:DELay?

响应：160000ns

TRIGger:IN:PARameter:LOGGing

命令说明

设置扫描点数、两个波长点的间隔时间。

同一设备上所有OPMT端口使用同样的采样点数和频率配置。

命令格式

TRIGger:IN:PARameter:LOGGing <sample_count>,<interval_time>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <sample_count> | [1,50000] | 单次扫描点数。 |
| <interval_time> | [10us,1000us] | 两个波长点之间的间隔时间。 必须是10us的整数倍。 对应频率1KHz～100KHz。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：TRIGger:IN:PARameter:LOGGing 8191,10us

响应：Command execute successfully

TRIGger:IN:PARameter:LOGGing?

命令说明

查询扫描点数、两个波长点的间隔时间。

命令格式

TRIGger:IN:PARameter:LOGGing?

命令参数

无。

命令响应

<sample_count>,<interval_time>

命令实例

输入：TRIGger:IN:PARameter:LOGGing?

响应：8191,10us

SWS:STATe

命令说明

设置系统进入/退出扫描状态。

命令格式

SWS:STATe <sws_state>

命令参数

| 参数 | 参数有效值 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| <sws_state> | START ¦ STOP | START: 进入扫描状态。 STOP：退出扫描状态。 |

命令响应

执行成功：Command execute successfully

命令实例

输入：SWS:STATe start

响应：Command execute successfully

SWS:STATe?

命令说明

查询系统当前扫描状态。

命令格式

SWS:STATe?

命令参数

无。

命令响应

<sws_state>

命令实例

输入：SWS:STATe?

响应：start

SWS:RESult?

命令说明

读取扫描结果。包含波长数据及所有OPMT端口的功率数据。

命令格式

SWS:RESult?

命令参数

无参数

命令响应

这条命令响应格式比较复杂，我们提供专用的仪表DLL驱动进行解析，具体可以参考配套的DLL驱动接口说明书。